高清电子胃肠镜系统
技术响应表及询价单

	供应商名称（盖章）
	

	联系人
	

	联系电话
	

	填报日期
	    年    月    日



第一部分  技术响应表

说明：请供应商对照下列技术参数要求逐条响应，在“响应情况”栏填写“满足/部分满足/不满足”，并在“实际参数说明”栏填写所投产品的具体参数值。标注“▲”为重要参数项。

	序号
	技术参数要求
	响应情况
（满足/部分满足/不满足）
	实际参数说明
	备注

	一、总体要求

	1
	▲图像处理器与冷光源采用分体式
	
	
	

	2
	镜体支持带电热插拔
	
	
	

	3
	▲系统可适配同品牌胃肠镜检查镜、胃肠镜治疗镜（如能适配：光学放大胃镜、光学放大肠镜、十二指肠镜）
	
	
	

	二、医用内窥镜图像处理器（1台）

	4
	支持全高清数字视频信号输出，输出视频分辨率≥1920*1080
	
	
	

	5
	具有视频信号输入，支持外部终端CVBS视频信号输入，可对输入视频信号处理并输出到显示器上显示
	
	
	

	6
	图像处理器自带DVI、SDI、CVBS、VGA、S-VIDEO等接口
	
	
	

	7
	可实现≥2种特殊光成像模式
	
	
	

	8
	具有白平衡记忆功能
	
	
	

	9
	具有红、蓝色调及饱和度调节功能
	
	
	

	10
	具有轮廓增强调节功能，3档可调
	
	
	

	11
	具有自动增益控制功能，能够增强图像亮度
	
	
	

	12
	具有预冻结功能，可在冻结按键按下之前一定时间内缓冲的图像中自动选择模糊最小的图像进行显示
	
	
	

	13
	可进行成像边框切换多种模式
	
	
	

	14
	具有结构强化功能，增强图像的结构形态
	
	
	

	15
	账户登陆个数≥100个
	
	
	

	16
	主机具有画外画功能，可以在显示器上同时显示内镜检查图像和外部输入的图像
	
	
	

	17
	支持图像保存和视频录制，并支持在本机进行图像查看和视频回放
	
	
	

	18
	可实现患者信息录入和显示，可以录入患者的姓名、性别、年龄、病历号信息，并能显示当前患者信息
	
	
	

	19
	支持DICOM标准协议，支持DICOM数据传输
	
	
	

	20
	支持内部存储空间容量≥500G
	
	
	

	三、医用内窥镜冷光源（1台）

	21
	支持≥3路LED照明模式
	
	
	

	22
	照明灯平均寿命≥10000小时
	
	
	

	23
	具有亮度手动调节和自动调节两种功能，通过亮度调节按键，支持≥100级调节
	
	
	

	24
	送气气流量≥4档可调，每档输出气流量大小不同
	
	
	

	25
	具有闪光功能，可进行输出光交替闪烁，限制照明灯输出的最大强度
	
	
	

	26
	具有透光功能，便于操作者从患者体外确认头端部的位置
	
	
	

	四、电子上消化道内窥镜（1根）

	27
	视场角≥145°
	
	
	

	28
	景深：2~100mm
	
	
	

	29
	头端部外径≤9.8mm，同时具备辅助送水功能（独立的辅助送水通道）
	
	
	

	30
	插入部主软管外径≤9.6mm
	
	
	

	31
	最小器械孔道内径≥3.2mm
	
	
	

	32
	弯曲角度：上≥210°，下≥120°，左右各≥100°
	
	
	

	33
	工作长度≥1100mm
	
	
	

	34
	支持一步式拔插功能
	
	
	

	35
	镜体操作部具有4个自定义功能遥控按钮（水气按钮和吸引按钮除外）
	
	
	

	五、电子下消化道内窥镜（1根）

	36
	视场角≥170°同时具有最小器械孔道内径≥3.2mm
	
	
	

	37
	景深：2~100mm
	
	
	

	38
	头端部外径≤12.0mm
	
	
	

	39
	插入部主软管外径≤12.0mm
	
	
	

	40
	弯曲角度：上下180°，左右各160°
	
	
	

	41
	工作长度≥1350mm
	
	
	

	42
	具有辅助送水功能（独立的辅助送水通道）
	
	
	

	43
	支持一步式拔插功能
	
	
	

	44
	镜体操作部具有4个自定义功能遥控按钮（水气按钮和吸引按钮除外）
	
	
	

	45
	具有智能随动弯曲功能
	
	
	

	46
	具有软硬可调功能，支持≥4档可调
	
	
	

	六、液晶监视器（1台）

	47
	监视器尺寸≥32英寸
	
	
	

	48
	分辨率≥1920×1080
	
	
	

	49
	显示比例≥16:9
	
	
	

	50
	可视角度上下≥178°，左右≥178°
	
	
	

	七、内窥镜专用台车（1台）

	51
	台车配有一键式电源开关
	
	
	

	52
	台车配有键盘托盘
	
	
	

	53
	台车层板高度可调
	
	
	

	54
	支持同时悬挂≥2条镜体，挂镜方式≥2种
	
	
	

	55
	导光部支架支持同时摆放≥2个导光锥
	
	
	




第二部分  报价单

说明：请供应商根据所投产品配置如实填写下列报价。报价应包含设备主机、附件、运输、保险、安装调试、培训、验收、质保期售后服务及税费等全部费用。

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	品牌型号
	保修期
	使用年限
	单价（元）

	1
	医用内窥镜图像处理器
	台
	1
	
	
	
	

	2
	医用内窥镜冷光源
	台
	1
	
	
	
	

	3
	电子上消化道内窥镜（胃镜）
	根
	1
	
	
	
	

	4
	电子下消化道内窥镜（肠镜）
	根
	1
	
	
	
	

	5
	液晶监视器
	台
	1
	
	
	
	

	6
	内窥镜专用台车
	台
	1
	
	
	
	

	7
	其他配件及耗材（如有请注明）
	
	
	
	
	
	

	合计总价（人民币大写）：

	小写：￥            元

	
	
	
	
	
	
	



商务条款响应

	序号
	项目
	内容

	1
	交货期
	合同签订后    个日历天内交货并安装调试完毕

	2
	交货地点
	娄底市第三人民医院指定地点

	3
	质保期
	整机免费质保    年（自验收合格之日起算）

	4
	售后服务
	故障响应时间：    小时内响应，    小时内到达现场

	5
	培训
	提供免费操作及维护培训，直至院方人员熟练掌握

	6
	付款方式
	按医院相关规定执行

	7
	其他优惠承诺
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